G.M6单相电子式电能表

安装使用说明书

山东金洲科瑞节能科技有限公司

- 概述

G.M6单相电子式电能表采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示，测量电能及其它电参量，可进行时钟、费率时段等参数设置，并具有电能脉冲输出功能；可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点，性能指标符合国标GB/T 17215-2002、GB/T 17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求

主要功能

| 功能说明 | 功能配置 |
| --- | --- |
| 有功电能计量 | ■ |
| 电量测量：U、I 、P、Q、S、PF、F | ■ |
| 实时测量：有功/无功/视在功率、功率因数/频率 | ■ |
| LCD 显示 | ■ |
| 按键设置 | ■ |
| 脉冲输出 | ■ |
| 复费率（峰、平、谷、8时段） | □ |
| 通讯Modbus-RTU、DL/T645 | □ |

(■：标配；□：可选)

- 技术参数

  - 电气特性

| 参比电压 | AC220V |
| --- | --- |
| 电流规格 | 10(60)A |
| 参比频率 | 50Hz |
| 功耗 | 电压线路有功功率≤1.0W，视在功率≤5.0VA，电流线路视在功率≤2VA |
| 精度等级 | 1.0级 |
| 起动电流 | 0.004Ib |
| 正常工作电压范围 | 0.7Un ～1.2Un |
| 时钟精度 | ≤0.5s/d |
| 最大接线能力 | 16 mm2 |
| 外形尺寸 | 36×89×62mm（2模数） |

  - 通讯特性

| 通信 | 接口 | RS485(A+、B-) |
| --- | --- | --- |
|  | 介质 | 屏蔽双绞线 |
|  | 协议 | MODBUS-RTU、DL/T645 |
| 接线方式 |  | 直接接入 |

  - 环境条件

| 温度范围 | 工作温度 | -20℃~60℃ |
| --- | --- | --- |
|  | 存储温度 | -30℃~70℃ |
| 湿度 |  | ≤95%（无凝露） |

- 外形尺寸（单位：mm）

仪表外形尺寸

接线与安装

接线说明

4 通信说明

通信协议

本电能表采用 MODBUS-RTU 协议或 DL/T645 规约。具体协议格式请参照相关协议标准，此处不再赘述。当复费率功能 F 未选用时，对应的复费率数据项无意义。

MODBUS 通信地址表

| 地址 | 数据项名称 | 长度 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000H | 组合有功总电能 | 4 | R | 单位：0.01kWh |
| 0002H | 组合有功尖电能 | 4 | R |  |
| 0004H | 组合有功峰电能 | 4 | R |  |
| 0006H | 组合有功平电能 | 4 | R |  |
| 0008H | 组合有功谷电能 | 4 | R |  |
| 000AH | 密码 | 2 | R |  |
| 000BH | 电压 | 2 | R | 单位：0.1V |
| 000CH | 电流 | 2 | R | 单位：0.01A |
| 000DH | 有功功率 | 2 | R | 单位：0.001kW |
| 000EH | 无功功率 | 2 | R | 单位：0.001kvar |
| 000FH | 视在功率 | 2 | R | 单位：0.001kVA |
| 0010H | 功率因数 | 2 | R | 单位：0.001 |
| 0011H | 频率 | 2 | R | 单位：0.01Hz |
| 0012H | 年月 | 2 | R/W |  |
| 0013H | 日时 | 2 | R/W |  |
| 0014H | 分秒 | 2 | R/W |  |
| 0015H高 8 位 | 地址 | 1 | R/W | 0~247 |
| 0015H低 8 位 | 波特率 | 1 | R/W | 00 对应 9600 01 对应 4800 02 对应 2400 03 对应 1200 |
| 0016H~0021H | 保留 |  |  |  |
| 0022H | 上 1 月组合有功总电能 | 4 | R | 单位：0.01kWh |
| 0024H | 上 1 月组合有功尖电能 | 4 | R |  |
| 0026H | 上 1 月组合有功峰电能 | 4 | R |  |
| 0028H | 上 1 月组合有功平电能 | 4 | R |  |
| 002AH | 上 1 月组合有功谷电能 | 4 | R |  |
| 002CH | 上 2 月组合有功总电能 | 4 | R |  |
| 002EH | 上 2 月组合有功尖电能 | 4 | R |  |
| 0030H | 上 2 月组合有功峰电能 | 4 | R |  |
| 0032H | 上 2 月组合有功平电能 | 4 | R |  |
| 0034H | 上 2 月组合有功谷电能 | 4 | R |  |
| 0036H | 上 3 月组合有功总电能 | 4 | R |  |
| 0038H | 上 3 月组合有功尖电能 | 4 | R |  |
| 003AH | 上 3 月组合有功峰电能 | 4 | R |  |

| 003CH | 上 3 月组合有功平电能 | 4 | R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 003EH | 上 3 月组合有功谷电能 | 4 | R |  |
| 003FH~0047H | 保留 |  |  |  |
| 0048H | 校验方式 | 2 | R | 0000 对应无校验 0002 对应偶校验 |
| 0049H~0067H | 保留 |  |  |  |
| 0068H | 正向有功总电能 | 4 | R | 单位：0.01kWh |
| 006AH | 正向有功尖电能 | 4 | R |  |
| 006CH | 正向有功峰电能 | 4 | R |  |
| 006EH | 正向有功平电能 | 4 | R |  |
| 0070H | 正向有功谷电能 | 4 | R |  |
| 0072H | 反向有功总电能 | 4 | R |  |
| 0074H | 反向有功尖电能 | 4 | R |  |
| 0076H | 反向有功峰电能 | 4 | R |  |
| 0078H | 反向有功平电能 | 4 | R |  |
| 007AH | 反向有功谷电能 | 4 | R |  |
| 007CH~0 081H | 第 1 时区时段表号 第 1 时区起始时间：日 第 1 时区起始时间：月 …… 第 4 时区时段表号 第 4 时区起始时间：日 第 4 时区起始时间：月 | 3×4 | R/W | 时段表号： 01 对应第一套 02 对应第二套 |
| 0082H~0 096H | 第一套时段表：第 1 时段费率号 第 1 时段起始时间：分 第 1 时段起始时间：时 …… 第 14 时段费率号 第 14 时段起始时间：分 第 14 时段起始时间：时 | 3×14 | R/W | 费率号： 01 对应尖 - 对应峰 - 对应平 - 对应谷 |
| 0097H~0 0ABH | 第二套时段表：第 1 时段费率号 第 1 时段起始时间：分 第 1 时段起始时间：时 …… 第 14 时段费率号 第 14 时段起始时间：分 第 14 时段起始时间：时 | 3×14 | R/W | 费率号： 01 对应尖 - 对应峰 - 对应平 - 对应谷 |

注：

所有数据为只读属性，功能码为 03。

  - DL/T645-2007 规约数据标识

| 序号 | 标识 编码 | 数据格式 | 字节 | 单位 | 功能 |  | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 读 | 写 |  |

| 1 | 00010000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （当前）组合有功总电能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 00010100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （当前）组合有功尖电能 |
| 3 | 00010200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （当前）组合有功峰电能 |
| 4 | 00010300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （当前）组合有功平电能 |
| 5 | 00010400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （当前）组合有功谷电能 |
| 6 | 0001FF00 | XXXXXX.XX | 20 | kWh | * |  | （当前）正向有功电能数据块 |
| 7 | 0002FF00 | XXXXXX.XX | 20 | kWh | * |  | （当前）反向有功电能数据块 |
| 8 | 00010001 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | 上 1 结算日组合有功总电能 |
| 9 | 00010101 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | 上 1 结算日组合有功尖电能 |
| 10 | 00010201 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | 上 1 结算日组合有功峰电能 |
| 11 | 00010301 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | 上 1 结算日组合有功平电能 |
| 12 | 00010401 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | 上 1 结算日组合有功谷电能 |
| 13 | 0001FF01 | XXXXXX.XX | 20 | kWh | * |  | 上1 结算日组合有功电能数据块 |
| 14 | 00010002 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | 上 2 结算日组合有功总电能 |
| 15 | 00010102 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | 上 2 结算日组合有功尖电能 |
| 16 | 00010202 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | 上 2 结算日组合有功峰电能 |
| 17 | 00010302 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | 上 2 结算日组合有功平电能 |
| 18 | 00010402 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | 上 2 结算日组合有功谷电能 |
| 19 | 0001FF02 | XXXXXX.XX | 20 | kWh | * |  | 上2 结算日组合有功电能数据块 |
| 20 | 02010100 | XXX.X | 2 | V | * |  | 电压 |
| 21 | 02020100 | XXX.XXX | 3 | A | * |  | 电流 |
| 22 | 02030100 | XX.XXXX | 3 | kW | * |  | 有功功率 |
| 23 | 02040100 | XX.XXXX | 3 | kvar | * |  | 无功功率 |
| 24 | 02050100 | XX.XXXX | 3 | kVA | * |  | 视在功率 |
| 25 | 02060100 | X.XXX | 2 |  | * |  | 功率因数 |
| 26 | 02800002 | XX.XX | 2 | H | * |  | 电网频率 |
| 27 | 04000101 | YYMMDDWW | 4 | 年月 日 | * | * | 日期及周次 |
| 28 | 04000102 | hhmmss | 3 | 时分 秒 | * | * | 时间 |
| 29 | 04000402 | XXXXXXXXXXXX | 6 |  | * | * | 表号 |
| 30 | 04010000 | MMDDNN | 3*4 |  |  |  | 时区表 |
| 31 | 04010001 | hhmmNN | 3*14 |  | * | * | 第一套时段表： |
| 32 | 04010002 | hhmmNN | 3*14 |  | * | * | 第二套时段表： |

  - DL/T645-1997 规约数据标识

| 序号 | 标识 编码 | 数据格式 | 字节 | 单位 | 功能 |  | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 读 | 写 |  |
| 1 | 9010 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （当前）组合有功总电能 |
| 2 | 9011 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （当前）组合有功尖电能 |
| 3 | 9012 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （当前）组合有功峰电能 |
| 4 | 9013 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （当前）组合有功平电能 |
| 5 | 9014 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （当前）组合有功谷电能 |
| 6 | 901F | XXXXXX.XX | 20 | kWh | * |  | （当前）正向有功电能数据块 |
| 7 | 902F | XXXXXX.XX | 20 | kWh | * |  | （当前）反向有功电能数据块 |

| 8 | 9410 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （上月）组合有功总电能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 9411 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （上月）组合有功尖电能 |
| 10 | 9412 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （上月）组合有功峰电能 |
| 11 | 9413 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （上月）组合有功平电能 |
| 12 | 9414 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （上月）组合有功谷电能 |
| 13 | 941F | XXXXXX.XX | 20 | kWh | * |  | （上月）组合有功电能数据块 |
| 14 | 9810 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （上上月）组合有功总电能 |
| 15 | 9811 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （上上月）尖组合有功总电能 |
| 16 | 9812 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （上上月）峰组合有功电能 |
| 17 | 9813 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （上上月）平组合有功电能 |
| 18 | 9814 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | （上上月）谷组合有功电能 |
| 19 | 981F | XXXXXX.XX | 20 | kWh | * |  | （上上月）组合有功电能数据块 |
| 20 | B611 | XXX.X | 2 | V | * |  | 电压 |
| 21 | B621 | XX.XX | 2 | A | * |  | 电流 |
| 22 | B631 | XX.XXXX | 3 | kW | * |  | 有功功率 |
| 23 | B641 | XX.XX | 2 | kvar | * |  | 无功功率 |
| 24 | B651 | X.XXX | 2 | kVA | * |  | 功率因数 |
| 25 | C010 | YYMMDDWW | 4 | 年月 日 | * | * | 日期及周次 |
| 26 | C011 | hhmmss | 3 | 时分 秒 | * | * | 时间 |
| 27 | C032 | XXXXXXXXXXXX | 6 |  | * | * | 表号 |

注： 	1.瞬时功率最高位表示方向，0 正，1 负，取值范围：0.0000～79.9999。

2.功率因数最高位表示方向，0 正，1 负，取值范围：0.000～1.000。